## Sheet1
新增耗材需求说明
序号 | 设备名称 | 医疗设备品牌 | 医疗设备型号 | 需求耗材产品名称 | 需求说明
HC2166 | / | / | / | 肺动脉取栓支架系统 | 1.耗材种类：医用耗材 2.医疗器械注册证/备案凭证： 有 3.患者收费；国家医保编码：有 4.主要用途：适用于急性高危肺栓塞或伴临床恶化的中危肺栓塞的经导管血栓清除治疗，有肺动脉主干或主要分支血栓，并存在高出血风险或溶栓禁忌的患者；有肺动脉主干或主要分支血栓，并经溶栓或积极的内科治疗无效的患者。 5.关键性能指标： 取栓支架由输送鞘管和推送管同轴组装而成，推送管远端连有一个自膨式圆盘状取栓网篮。输送销管的远端，取栓网篮远近两端均有显影材料，可以在X光透视下显影以显示输送鞘管远端、网篮的位置。血栓抽吸导管包括抽吸导管、导管芯和抽吸器三部分。
HC2167 | / | / | / | 左心耳封堵器 | 1.耗材种类：医用耗材 2.医疗器械注册证/备案凭证： 有 3.患者收费；国家医保编码：有 4.主要用途：适用于绝大多数形态左心耳的封堵。适用于长期口服抗凝治疗禁忌或抗凝治疗后仍有卒中风险的非瓣膜性房颤患者。 5.关键性能指标： 左心耳封堵器由固定盘和密封盘组成，固定盘和密封盘由连接件连接。固定盘和密封盘均有阻流膜，密封盘表面镀有TiN薄膜。钝化固定锚设计。U型钩全包覆处理。型号齐全。
HC2168 | / | / | / | 左心耳封堵器输送系统 | 1.耗材种类：医用耗材 2.医疗器械注册证/备案凭证： 有 3.患者收费；国家医保编码：有 4.主要用途：与左心耳封堵器配套使用。 5.关键性能指标： 鞘管外覆亲水涂层，鞘管长度800mm-900mm，直径3.4-4.8，可适应不同身高患者需求。
HC2169 | 电子注射器 | REMEE | YF-DSI-01 | 注射用透明质酸钠溶液 | 1.耗材种类：医用耗材 2.医疗器械注册证/备案凭证： 有 3.患者收费；国家医保编码：有 4.主要用途：有效补充表皮层和真皮浅中层透明质酸、多种维生素等营养物质，刺激胶原蛋白生成而使皮肤变得水润光泽，有效延缓皮肤因胶原流失和缺水引起的皮肤问题，用于面部真皮浅层注射暂时性改善成人皮肤干燥、肤色暗沉。 5.关键性能指标： 主要成分为非交联透明质酸,含量不低于10mg/ml，含量为表示浓度值的90%~120%
HC2170 | / | / | / | 注射用交联透明质酸钠凝胶 | 1.耗材种类：医用耗材 2.医疗器械注册证/备案凭证： 有 3.患者收费；国家医保编码：无 4.主要用途：用于改善面部凹陷、面部下垂、面部软组织缺失、面部轮廓固定等。 5.关键性能指标：无菌、无热原、无细胞毒性，低致敏性、低炎症刺激、低吸水性、高生物相容性，均质性透明性质酸钠，支撑性强，不易移位，可常温保存等，根据临床需求有不同规格产品可供选择。
HC2171 | 等离子体手术系统 | / | / | 一次性射频消融电极针 | 1.耗材种类：医用耗材 2.医疗器械注册证/备案凭证： 有 3.项目收费；国家医保编码：有 4.主要用途：咽部：扁桃体切除/减容、腺样体切除/消融、UPPP腭咽成形、软腭/悬雍垂/舌根减容（OSAHS鼾症）。喉部：会厌囊肿切除、喉乳头状瘤/早期声带白斑/喉部肿瘤切除。 5.关键性能指标：由工作端的双极等离子刀头、射频消融电极、手术电极杆、塑料手柄、电缆、吸引软管和滴注管组成。咽部：刀杆长度：110-130mm，外刀杆直径：4.0-6.5mm。喉部：刀杆长度：210-270mm，外刀杆直径：3.8-4.5mm，顶端直径：3.5-4.2mm。 独立包装，产品为已灭菌，一次性使用；产品需要涵盖应用于喉部和咽部的不同型号。
HC2172 | 监护仪 | / | / | 一次性使用有创血压传感器 | 1.耗材种类：医用耗材 2.医疗器械注册证/备案凭证： 有 3.患者收费；国家医保编码：有 4.主要用途：本产品用于医疗机构对患者进行有创血压测量和血液样本采集。 5.关键性能指标：一次性有创血压传感器由传感芯片、信号线、灌注器、灌注阀、密闭采血阀、三通、延长管及各类接头配件成套组成。适配各品牌监护仪压力接口，可实时精准传输动脉压力波形数值，搭配密闭采血管路不中断监测。搭载独立密闭采血支路，全程无开放管路，采血防气栓、防血液暴露，整套无菌一次性使用，适配各品牌监护仪。
HC2173 | 大孔径CT机 直线加速器 | 西门子 瓦里安 | 西门子go sim 瓦里安Trilogy 瓦里安Unique | 定位膜 | 1.耗材种类：医用耗材 2.医疗器械注册证/备案凭证： 有 3.□项目收费 ；国家医保编码： 有 4.主要用途：用于放射治疗过程中患者的定位和固定。 5.关键性能指标：（1）定位膜须能与科室现有人体固定架匹配使用； （2）软化时间：45-60秒 （3）表面硬度：邵氏硬度≥50D （4）可操作时间:≥90秒 （5）二次收缩率: 成型后二次收缩率≤1% （6）皮肤表面效应:≤12% （7）成型稳定时间:≤15分钟 （8）表面:光滑平整，无打磨痕迹，无划痕 （9）防粘处理:水性涂层、不粘连、拉伸后防粘涂层不破裂，无挥发性有害溶剂
HC2174 | 大孔径CT机 直线加速器 | 西门子 瓦里安 | 西门子go sim 瓦里安Trilogy 瓦里安Unique | 定位膜 （乳腺癌补偿膜） | 1.耗材种类：医用耗材 2.医疗器械注册证/备案凭证： 有 3.□项目收费 ；国家医保编码： 有 4.主要用途：该产品用于乳腺癌放射治疗中对患者的固定、定位及组织补偿。 5.关键性能指标：产品由高分子热塑弹性体（TPE）粉末、液体石蜡以及透明聚乙烯薄膜组成，密度为0.80g～1.05g立方厘米/克。
HC2175 | 大孔径CT机 直线加速器 | 西门子 瓦里安 | 西门子go sim 瓦里安Trilogy 瓦里安Unique | 人体定位袋 | 1.耗材种类：医用耗材 2.医疗器械注册证/备案凭证： 有 3.□项目收费 ；国家医保编码： 有 4.主要用途：用于头颈部、胸腹部肿瘤患者放疗定位及治疗，可解决患者与人体固定架之间的虚位问题，提高定摆位精度，提高复位效率。 5.关键性能指标：人体定位袋主要由防水透气袋或发泡胶组成。定位袋在自然状态下柔软、光滑，并能与人体相应部位贴合。体部定位袋额定承重100kg、头部额定承重20kg时能正常使用。适合形好，塑性时贴合人体各部位形状。成型固化后，一个月内无变形，收缩率小于2%。
HC2176 | 大孔径CT机 直线加速器 | 西门子 瓦里安 | 西门子go sim 瓦里安Trilogy 瓦里安Unique | 人体定位垫 | 1.耗材种类：医用耗材 2.医疗器械注册证/备案凭证： 有 3.□项目收费 ；国家医保编码： 有 4.主要用途：用于头颈部、胸腹部肿瘤患者放疗定位及治疗，可解决患者与人体固定架之间的虚位问题，提高定摆位精度，提高复位效率。 5.关键性能指标： （1）尺寸应符合人体定位袋产品规定的尺寸要求，允差±5% 。 （2）密封性能：使用真空泵将人体定位袋抽负压，10天后人体定位袋内的负压值不小于0.02MPa。 （3） 抗压性能：使用真空泵将人体定位袋抽负压，抽负压值不小于0.02MPa。产品定型后在其患者支撑面上施加150N的力，在压力作用下维持30秒，应无塌陷。 （4）功能：产品可连接真空泵抽真空，抽真空后可根据人体形状塑形，用于放射治疗过程中患者定位和固定。
HC2177 | 床单位消毒机 | 新华牌 | CBR.D型 | 一次性床袋 | 1.耗材种类：消毒灭菌类 2.医疗器械注册证/备案凭证： 无 3.国家医保编码： 无 4.主要用途：（用于对病床床单位（床垫、被褥、枕芯等）进行密闭式消毒作业，作业时将被褥等床单位收纳于一次性床袋内部，封闭后接入消毒机，完成床单位的熏蒸消毒，实现对床单元病原微生物的消杀，预防交叉感染，适用于医院病房床单元终末消毒工作。 5.关键性能指标：长3.0-3.5米、宽1.5-2.0米，配置配套连接管口；袋体密闭性能良好；可容纳床垫、被褥整套床单元；耐受臭氧熏蒸消毒工况，无开裂、漏气现象；一次性使用，用后即弃，防止发生二次污染。
HC2178 | 流水线免疫模块 | 罗氏 | Cobas e801 | 雌二醇检测试剂盒（电化学发光法) | 1.耗材种类：体外诊断试剂 2.医疗器械注册证/备案凭证： 有 3.项目收费 ；国家医保编码：有 4.主要用途：用于体外定量检测人血清和血浆中的雌二醇 5.关键性能指标：测量范围：20.0-11000.0 pmol/L；样本类型：血清:使用标准试管或有分离胶的真空管收集血清，血浆:肝素锂，K2-EDTA和K3-EDTA血浆，可用带分离胶的血浆试管。 保存条件：20-25℃下稳定24小时；2-8℃下稳定2天； -20℃(±5℃)下稳定6个月。仅可冻融1次。
HC2179 | 流水线免疫模块 | 罗氏 | Cobas e801 | 催乳素检测试剂盒（电化学发光法） | 1.耗材种类：体外诊断试剂 2.医疗器械注册证/备案凭证： 有 3.项目收费 ；国家医保编码：有 4.主要用途：用于体外定量测定人血清和血浆中催乳素的含量。 5.关键性能指标：测量范围：10.0-10000.0uIU/mL；样本类型：血清:使用标准试管或有分离胶的真空管收集血清，血浆:肝素锂，K2-EDTA和K3-EDTA血浆。保存条件：20-25℃可保存5天；2-8℃可保存14天；-20℃(±5℃)可保存6个。仅可冻融1次。
HC2180 | 流水线免疫模块 | 罗氏 | Cobas e801 | 黄体生成激素检测试剂盒（电化学发光法） | 1.耗材种类：体外诊断试剂 2.医疗器械注册证/备案凭证： 有 3.项目收费 ；国家医保编码：有 4.主要用途：用于体外定量测定人血清和血浆中的黄体生成激素含量。 5.关键性能指标：测量范围：1.0-200.0mIU/mL；样本类型：血清:使用标准取样试管或含分离胶的试管采集，血浆:肝素锂，K2-EDTA和K3-EDTA。保存条件：20-25℃可稳定5天；2-8℃可稳定14天； -20℃(±5℃)可稳定6个月。仅可冻融1次。
HC2181 | 流水线生化模块 | 罗氏 | Ccobas c702 | 肌酐检测试剂盒（酶法） | 1.耗材种类：□医用耗材 ☑体外诊断试剂 □消毒灭菌类 □其他 2.医疗器械注册证/备案凭证： ☑有 □ 无 3.□ 患者收费 ☑ 项目收费 ；国家医保编码： ☑ 有 □ 无 4.主要用途：本产品用于体外定量测定人体内血清、血浆和尿液中的肌酐浓度。 5.关键性能指标： 检测范围：血清/血浆 10.0-2700.0 umol/L ，尿液1.0-54.0 mmol/L。样本类型 ：血清:使用标准取样试管或含分离胶的试管采集，血浆:肝素锂和K2-EDTA抗凝 。尿液:收集尿液样本不要使用防腐剂 。保存条件：血清/血浆： 15-25℃稳定7天；2-8℃稳定7天；(-15)-(-25)℃稳定3个月，尿液稳定性：无防腐剂15-25℃稳定2天；2-8℃稳定6天；(-15)-(-25)℃稳定6个月
HC2182 | 流水线免疫模块 | 罗氏 | Cobas e801 | 卵泡刺激素检测试剂盒(电化学发光法 ) | 1.耗材种类：体外诊断试剂 2.医疗器械注册证/备案凭证： 有 3.项目收费 ；国家医保编码：有 4.主要用途：用于体外定量测定人血清和血浆中的卵泡刺激素(FSH)含量。 5.关键性能指标： 检测范围：1.0-200.0mIU/mL；样本类型：血清:使用标准取样试管或含分离胶的试管采集，血浆:肝素锂、EDTA-K2、EDTA-K3抗凝均可。保存条件：20-25℃可稳定5天；2-8℃可稳定14天； -20℃(±5℃)可稳定6个月。仅能冻融1次。
HC2183 | 流水线生化模块 | 罗氏 | Ccobas c702 | a-羟丁酸脱氢酶检测试剂盒(比色法) | 1.耗材种类：体外诊断试剂 2.医疗器械注册证/备案凭证： 有 3.项目收费 ；国家医保编码：有 4.主要用途：用于体外定量测定人血清、血浆中的a-羟丁酸脱氢酶浓度。 5.关键性能指标：测量范围：10.0-700.0U/L ；样本类型：血清:使用标准取样试管或含分离胶的试管采集，血浆:肝素锂和K2-EDTA血浆 。保存条件：15-25℃下3天；2-8℃下7天。
HC2184 | 流水线免疫模块 | 罗氏 | Cobas e801 | 孕酮检测试剂盒(电化学发光法 ) | 1.耗材种类：体外诊断试剂 2.医疗器械注册证/备案凭证： 有 3.项目收费 ；国家医保编码：有 4.主要用途：用于体外定量检测人血清和血浆中的孕酮。 5.关键性能指标：检测范围：1.0-190.0nmol/L；样本类型：血清样本须用标准试管或有分离胶的真空管收集。血浆:肝素锂、K2-EDTA和K3-EDTA血浆。保存条件：20-25℃可稳定保存1天；2-8℃可稳定保存5天； -20℃(±5℃)可稳定保存6个月。仅可冻融1次。
HC2187 | 血小板聚集仪 | 希森美康 | CS-2400 | 血小板聚集功能（胶原蛋白）检测试剂盒（比浊法） | 1.耗材种类：体外诊断试剂 2.医疗器械注册证/备案凭证： 有 3.项目收费 ；国家医保编码：有 4.主要用途：检测血小板聚集功能，监测患者血小板聚集功能强弱，指导临床用药。 5.关键性能指标：开瓶有效期2-8度≥7天，可冷冻储存，正常样本重复性≤20%，适用于血小板聚集分析仪或凝血分析仪，检测方法学：比浊法。
HC2188 | 血小板聚集仪 | 希森美康 | CS-2400 | 血小板聚集功能（二肾上腺素）检测试剂盒（比浊法） | 1.耗材种类：体外诊断试剂 2.医疗器械注册证/备案凭证： 有 3.项目收费 ；国家医保编码：有 4.主要用途：检测血小板聚集功能，监测患者血小板聚集功能强弱，指导临床用药。 5.关键性能指标：开瓶有效期2-8度≥7天，可冷冻储存，正常样本重复性≤20%，适用于血小板聚集分析仪或凝血分析仪，检测方法学：比浊法。
HC2189 | 血小板聚集仪 | 希森美康 | CS-2400 | 血小板聚集功能（瑞斯托霉素）检测试剂盒（比浊法） | 1.耗材种类：体外诊断试剂 2.医疗器械注册证/备案凭证： 有 3.项目收费 ；国家医保编码：有 4.主要用途：检测血小板聚集功能，监测患者血小板聚集功能强弱，指导临床用药。 5.关键性能指标：开瓶有效期2-8度≥7天，可冷冻储存，正常样本重复性≤20%，适用于血小板聚集分析仪或凝血分析仪，检测方法学：比浊法。
HC2122 | Plasauto血液净化装置 | 日本旭化成 | Plasauto∑ | 血液净化用回路 | 1.耗材种类：医用耗材 2.医疗器械注册证/备案凭证：有 3.患者收费 ；国家医保编码： 有 4.主要用途：用于血浆交换疗法、白细胞吸附疗法、血细胞去除疗法，是与患者、血浆成分分离器、二级处理膜(血浆成分分离器、选择性血浆成分吸附器、血浆吸附器)、置换液、白细胞吸附器连接用的管路。 5.关键性能指标：具有药液注入、采血部，可以从该部位进行抗凝剂等药液的注入或采血。具有气闸及滤过网，可防止空气混入患者体内。由血液侧管路（动脉管路、静脉管路）和液侧管路（血浆分离管路、返浆管路、其他辅助管路）构成。
HC2123 | 血液灌流机 | 珠海健帆 | JF-800A | DNA免疫吸附柱 | 1.耗材种类：R医用耗材 □体外诊断试剂 □消毒灭菌类 □其他 2.医疗器械注册证/备案凭证： R 有 □ 无 3. R患者收费 R 项目收费 ；国家医保编码：R 有 □ 无 4.主要用途：对抗DNA抗体、抗核抗体的特异性识别和吸附，用于系统性红斑狼疮的治疗。 5.关键性能指标：①吸附剂：炭化树脂上固定小牛胸腺DNA；②柱体材料：聚碳酸酯；③吸附剂装量：220-230ml；④血室容量：105±10 mL；⑤产品性能：对抗DNA抗体、抗核抗体的特异性识别和吸附能力；⑥适用范围：系统性红斑狼疮。
HC2132 | 血液成份分离机 | 四川南格尔生物科技有限公司 | HDS928 | 一次性使用单采血液成份分离器 | 1.耗材种类：医用耗材 2.医疗器械注册证/备案凭证：有 3.患者收费 ；国家医保编码： 有 4.主要用途：配合血液成份分离机完成PRP采集、红细胞采集及去除、血小板采集及去除，体外循环抗凝。 5.关键性能指标：单针杯式分离，含配套的收集袋、转移袋、盐水补偿管路、保存袋、一次性使用塑料血袋。
HC2149 | ATP荧光检测仪 | 三体宏科 | ST-ATP-T | ATP生物荧光检测拭子 | 1.耗材种类：其他 2.医疗器械注册证/备案凭证： 无 3.国家医保编码：无 4.主要用途：配套ATP荧光检测仪使用。 5.关键性能指标：主要由密封帽、密封管及棉签三部分组成。检测结果时间≤15S，可长时间冷藏保存。
HC2018 | 便携式细菌内毒素快速测定仪 | Charles River Laboratories, Inc | Endosafe nexgen pts | BET 快速检测卡片（FDA 未检） | 1.耗材种类：□医用耗材 □体外诊断试剂 □消毒灭菌类 ☑其他 ：细菌内毒素快速检测 2.医疗器械注册证/备案凭证： □ 有 ☑ 无 3.□ 患者收费 □ 项目收费 ；国家医保编码： □ 有 ☑ 无 4.主要用途：主要用于对放射性药物进行准确、便捷、实时的检测，7-15 分钟内可获得细菌内毒素检测结果，无需做标准曲线等繁琐工作流程。 5.关键性能指标： 灵敏度：10 - 0.1EU/mL，范围，温度：37°C±1°C，内毒素回收率范围：50 - 200%，反应时间：7-15 分钟，加样通道数量：四通道，每个通道需包被试剂和显色底物、标准内毒素表。加样要求：每通道加 25μL 样品
HC2019 |  | Charles River Laboratories, Inc | Endosafe nexgen pts | BET 快速检测卡片（FDA 检） | 1.耗材种类：□医用耗材 □体外诊断试剂 □消毒灭菌类 ☑其他 ：细菌内毒素快速检测 2.医疗器械注册证/备案凭证： □ 有 ☑ 无 3.□ 患者收费 □ 项目收费 ；国家医保编码： □ 有 ☑ 无 4.主要用途：主要用于对放射性药物进行准确、便捷、实时的检测，7-15 分钟内可获得细菌内毒素检测结果，无需做标准曲线等繁琐工作流程。 5.关键性能指标： 灵敏度：10 - 0.1EU/mL，范围，温度：37°C±1°C，内毒素回收率范围：50 - 200%，反应时间：7-15 分钟，加样通道数量：四通道，每个通道需包被试剂和显色底物、标准内毒素表。加样要求：每通道加 25μL 样品
HC2154 | 眼科超声乳化仪 | 爱尔康 | CENTURION | 超声眼科乳化治疗仪及附件 | 1.耗材种类：医用耗材 2.医疗器械注册证/备案凭证： 有 3.患者收费 ；国家医保编码：有 4.主要用途：用于白内障超声乳化人工晶状体乳化移除及术中并发症的处理时使用的积液盒和超声乳化手柄、注吸手柄连接设备的重要耗材。 5.关键性能指标：灭菌性一次性使用耗材，液流管理系统包件-重力式，配有液流模块对接积液盒，配有灌注管路、注吸管路和灌注针头，23G前节玻切头，切速最高可达5000切速，灌注、抽吸管路，灌注管路连接墨菲式壶可连接灌注液使用，另外管路的连接头可连接超声乳化手柄和注吸手柄，同时配有超乳头和灌注硅树脂套管、测试帽、一次性超乳针头扳手，
HC2155 | / | / | / | 眼科手术用全氟辛烷 | 1.耗材种类：医用耗材 2.医疗器械注册证/备案凭证： 有 3.患者收费 ；国家医保编码：有 4.主要用途：用于伴严重 PVR 的孔源性视网膜脱离糖尿病性视网膜病变、巨大裂孔性视网膜脱离、眼外伤、眼内异物取出和其他具有一致机理的玻璃体视网膜疾病的手术过程中的暂时性使用。 5.关键性能指标：二代重水，纯度≥99％。
HC2156 | / | / | / | 眼用全氟丙烷气体 | 1.耗材种类：医用耗材 2.医疗器械注册证/备案凭证： 有 3.患者收费 ；国家医保编码：有 4.主要用途：眼用全氟丙烷气体（C3F8）作为长效气体，在复杂性视网膜脱离、巨大视网膜裂孔等眼底手术中发挥着不可替代的作用，其临床应用可有效提高手术成功率，改善患者预后。 5.关键性能指标：纯度≥99％。
HC2157 | 玻切超乳一体机 | GeuderAG德国歌德 | Megatron S4 | 超声乳化针头 | 1.耗材种类：医用耗材 2.医疗器械注册证/备案凭证： 有 3.项目收费 ；国家医保编码：有 4.主要用途：用于白内障手术中进行超声粉碎晶状体，同步完成抽吸、灌注冷却并维持眼内环境稳定。 5.关键性能指标：适用于2.4-2.55mm切口手术、针头内径0.99mm、可重复消毒、可采用高温高压和低温等离子消毒方式、0-50ml/分钟流量、喇叭口三段式乳化设计。适配Megatron S4超声乳化手柄。
HC2158 |  | GeuderAG德国歌德 | Megatron S4 | 一次性气动硅油注入适配器 | 1.耗材种类：医用耗材 2.医疗器械注册证/备案凭证： 有 3.项目收费 ；国家医保编码：有 4.主要用途：玻璃体视网膜手术专用一次性无菌接头，连接气动玻切主机与硅油注射器，靠气压精准可控向眼内注入硅油。 5.关键性能指标：适配Megatron S4、硅油注入值：7.25-87psi(500-6000mbar)、吸出值：0-600mg
HC2159 |  | GeuderAG德国歌德 | Megatron S4 | 一次性标准25G眼内照明光导 | 1.耗材种类：医用耗材 2.医疗器械注册证/备案凭证： 有 3.项目收费 ；国家医保编码：有 4.主要用途：25G玻切手术配套一次性无菌光纤，接入玻切主机光源，为眼内提供照明，适配常规双手操作玻璃体视网膜手术。 5.关键性能指标：适配Megatron S4 外置照明光源、照明亮度≥80lm 、支持25G玻切手术。
HC2160 |  | GeuderAG德国歌德 | Megatron S4 | 一次性标准23G眼内照明光导 | 1.耗材种类：医用耗材 2.医疗器械注册证/备案凭证： 有 3.项目收费 ；国家医保编码：有 4.主要用途：23G玻切手术配套一次性无菌光纤，接入玻切主机光源，为眼内提供照明，适配常规双手操作玻璃体视网膜手术。 5.关键性能指标：适配Megatron S4 外置照明光源、照明亮度≥80lm 、支持23G玻切手术。
HC2161 | / | / | / | 生物羊膜 | 1.耗材种类：医用耗材 2.医疗器械注册证/备案凭证： 有 3.患者收费 ；国家医保编码：有 4.主要用途：翼状胬肉 大疱性角膜病 睑球粘连 结膜肿瘤 穹窿再造 眼表重建 角膜穿孔 化学伤或热烧伤 爆炸伤 眼外伤 角膜胶原组织缺损 生物羊膜说明书适应症：1：翼状胬肉及假性翼状胬肉所致的睑球粘连：2：眼表化学性烧伤，热烧伤；3：眼表创伤及眼表损害创面的修复 5.关键性能指标：自体结膜移植三年以上复发率为3%-10%，使用生物羊膜后三年以上复发率仅为0.6%