## 医疗设备配套医用耗材需求信息表
大连医科大学附属第二医院医用耗材采购需求信息表
需求编号 | 设备名称 | 医疗设备品牌 | 医疗设备型号 | 需求耗材产品名称 | 需求说明
HC1879 | / | / | / | 可吸收性外科缝线 | 适用于埋线，是结合传统针灸和现代医疗技术的一种疗法，将一根特质的羊肠线（或蛋白线）即手术缝合线埋入身体的穴位中，在体内软化、分解、液化、吸收，对穴位产生刺激作用时间长，可长达10-15天，弥补针刺治疗时间短、就诊次数多，疗效难巩固的缺点。
HC2192 | / | / | / | 一次性多通道单孔腹腔镜手术穿刺器 | 1.耗材种类：医用耗材 2.医疗器械注册证/备案凭证：有 3.患者收费；国家医保编码：有 4.主要用途： 用于经脐单孔腹腔镜手术LESS 5.关键性能指标： 由一次性切口牵开固定器、多通道密封体和通气管道组成，一次性切口牵开固定器为可变高保护套，具有牵开和保护切口的作用，多通道密封体上的表盘由小穿刺器组成，表盘可旋转，可完成器械的微调，也可转变器械的使用方向。
HC2193 | / | / | / | 一次性使用纤维环缝合器 | 1.耗材种类：医用耗材 2.医疗器械注册证/备案凭证：有 3.患者收费 ；国家医保编码： 有 4.耗材品类是否带量： 否 5.最高限价（元）：11500 6.主要用途：适用于单纯椎间盘突出患者，行髓核摘除手术后的纤维环切口缝合。 7.关键性能指标：耗材为无菌包装，无热原性，穿刺针为不锈钢材质，前端穿刺角度≥15°，导丝为不锈钢或镍钛合金材质，缝线材质为高分子聚乙烯材质，缝线断裂强力≥25N，线棒与缝线的连接强力≥25N，线棒折弯强力≥25N。
HC2194 | / | / | / | 一次性使用内窥镜标本取物袋 | 1.耗材种类：医用耗材 2.医疗器械注册证/备案凭证：有 3.患者收费；国家医保编码：有 4.主要用途：用于腹腔镜、胸腔镜等内窥镜微创手术中，收纳、取出体内切除的病变组织、标本，避免标本与创口接触，防止组织脱落、肿瘤种植及标本污染。 5.关键性能指标： 产品无菌、无热源，生物相容性符合医疗器械标准，抗撕裂强度、密封可靠，型号80-130mm
HC2195 | 化学发光免疫分析仪 | 罗氏 | e411 | 25-羟基维生素D检测试剂盒（电化学发光法）Elecsys Vitamin D total III | 1.耗材种类：体外诊断试剂 2.医疗器械注册证/备案凭证： 有 3.项目收费 ；国家医保编码： 有 4.主要用途：25-羟维生素D检测试剂盒用于定量测定人血清和血浆中的25-羟维生素D的含量。 5.关键性能指标：标本类型：血清、血浆。检测原理：竞争原理。储存及稳定性：开封试剂，存放于2-8℃，8周。试剂处理：即用型，无需处理。
HC2196 | 化学发光免疫分析仪 | 罗氏 | e411 | 25-羟基维生素D定标液CalSet Vitamin D total III | 1.耗材种类：体外诊断试剂 2.医疗器械注册证/备案凭证： 有 3.项目收费 ；国家医保编码： 有 4.主要用途：25-羟基维生素D配套定标液。 5.关键性能指标：含有添加两种浓度的25－OH维生素D3的冻干人血清基质。定标方法：2点定标、批定标。储存条件及有效期：未开封试剂2-8℃保存，稳定至有效期。
HC2197 | 化学发光免疫分析仪 | 罗氏 | e411 | β-胶原特殊序列检测试剂盒（电化学发光法） Elecsys β-CrossLaps/serum | 1.耗材种类：体外诊断试剂 2.医疗器械注册证/备案凭证： 有 3.项目收费 ；国家医保编码： 有 4.主要用途：用免疫学方法体外定量测定人血清和血浆中1型胶原的分解产物。 5.关键性能指标标本类型：血清、血浆。检测原理：夹心法。检测时间：总体检测时间≤20分钟。储存及稳定性：开封试剂，存放于2-8℃，≥11周。试剂处理：即用型，无需处理。
HC2198 | 化学发光免疫分析仪 | 罗氏 | e411 | β-胶原特殊序列定标液 | 1.耗材种类：体外诊断试剂 2.医疗器械注册证/备案凭证： 有 3.项目收费 ；国家医保编码： 有 4.主要用途：β-胶原特殊序列配套定标液。 5.关键性能指标：包括添加合成制备的β-CTx的两种浓度范围的马血清。定标方法：2点定标、批定标。储存条件及有效期：未开封试剂2-8℃保存，稳定至有效期。
HC2199 | 化学发光免疫分析仪 | 罗氏 | e411 | 骨钙素检测试剂盒（电化学发光法）Elecsys N-MID Osteocalcin | 1.耗材种类：体外诊断试剂 2.医疗器械注册证/备案凭证： 有 3.项目收费 ；国家医保编码： 有 4.主要用途：用免疫学方法体外定量测定人血清和血浆中的骨钙素含量。 5.关键性能指标：标本类型：血清、血浆。检测原理：夹心法。检测时间：总体检测时间≤20分钟。储存及稳定性：开封试剂，存放于2-8℃，≥11周。试剂处理：即用型，无需处理。
HC2200 | 化学发光免疫分析仪 | 罗氏 | e411 | 骨钙素定标液 | 1.耗材种类：体外诊断试剂 2.医疗器械注册证/备案凭证： 有 3.项目收费 ；国家医保编码： 有 4.主要用途：适用于免疫分析仪N-MID骨钙素检测项目的定标。 5.关键性能指标：含有2个浓度添加骨钙素的冻干人血清。定标方法：2点定标、批定标。储存条件及有效期：未开封试剂2-8℃保存，稳定至有效期。
HC2201 | 化学发光免疫分析仪 | 罗氏 | e411 | 总I型胶原氨基端延长肽检测试剂盒（电化学发光法）Elecsys total P1NP | 1.耗材种类：体外诊断试剂 2.医疗器械注册证/备案凭证： 有 3.项目收费 ；国家医保编码： 有 4.主要用途：用于体外定量测定人血清和血浆中的总P1NP。 5.关键性能指标：标本类型：血清、血浆。检测原理：夹心法。检测时间：总体检测时间≤20分钟。储存及稳定性：开封试剂，存放于2-8℃，8周。试剂处理：即用型，无需处理。
HC2202 | 化学发光免疫分析仪 | 罗氏 | e411 | 总I型胶原氨基端延长肽定标液 total PINP CalSet | 1.耗材种类：体外诊断试剂 2.医疗器械注册证/备案凭证： 有 3.项目收费 ；国家医保编码： 有 4.主要用途：总I型胶原氨基端延长肽配套定标液。 5.关键性能指标：含有冻干人血清（Cal1）和人血清（Cal2）。定标方法：2点定标、批定标。储存条件及有效期：未开封试剂2-8℃保存，稳定至有效期。
HC2203 | 化学发光免疫分析仪 | 罗氏 | e411 | 免疫多项质控品 PreciControl Varia | 1.耗材种类：体外诊断试剂 2.医疗器械注册证/备案凭证： 有 3.项目收费 ；国家医保编码： 有 4.主要用途：免疫多项质控品适用于骨钙素、总I型胶原氨基端延长肽、β-胶原特殊序列检测项目的质量控制。 5.关键性能指标：含有两个浓度范围的基于人血清的冻干质控血清。储存条件及有效期：未开封试剂2-8℃保存，稳定至有效期。
HC2204 | 化学发光免疫分析仪 | 罗氏 | e411 | 25-羟基维生素D质控品PreciControl Vitamin D total III | 1.耗材种类：体外诊断试剂 2.医疗器械注册证/备案凭证： 有 3.项目收费 ；国家医保编码： 有 4.主要用途：25-羟基维生素D配套质控品。 5.关键性能指标：含有两个浓度范围的基于人血清的冻干质控血清。该质控品用于监测25-羟基维生素D 检测项目的准确性。储存及稳定期：未开封试剂2～8℃保存，有效期≥18 个月。
HC2205 | 全自动化学发光免疫分析仪 | 深圳迈瑞 | CL-6000i | 促甲状腺素受体抗体（TRAb）测定试剂盒（化学发光免疫分析法） | 1.耗材种类：体外诊断试剂 2.医疗器械注册证/备案凭证： 有 3.项目收费 ；国家医保编码： 有 4.耗材品类是否带量： 否 5.最高限价（元）：2498 6.主要用途：用于全自动化学发光免疫分析仪检测人体血清中促甲状腺素受体抗体（TRAb）的含量 7.关键性能指标：检测线性范围0.3 IU/L~40 IU/L、总不精密度≤10%、准确度：检测结果与标定浓度的相对偏差＜±10%、灵敏度 ≤0.3 IU/L、特异性：当样本中甘油三酯浓度≤ 3000 mg/dL、胆红素浓度≤ 20 mg/dL、血红蛋白浓度≤ 500 mg/dL、总蛋白≤ 10 g/dL时，样本测试结果的干扰偏差在±10%范围内、开瓶后 2~8℃保存≥ 21天。）。
HC2206 | 全自动化学发光免疫分析仪 | 深圳迈瑞 | CL-6000i | 促甲状腺素受体抗体校准品 | 1.耗材种类：体外诊断试剂 2.医疗器械注册证/备案凭证： 有 3.项目收费 ；国家医保编码： 有 4.耗材品类是否带量： 否 5.最高限价（元）：335 6.主要用途：用于全自动化学发光免疫分析仪，对促甲状腺素受体抗体（TRAb）检测项目进行校准，以便定量测定人血清中的促甲状腺素受体抗体含量。 7.关键性能指标：检测两个浓度水平的正确度控制品，结果的偏倚在±10.0%范围内。 开瓶后 2~8℃保存≥ 30天
HC2207 | 全自动化学发光免疫分析仪 | 深圳迈瑞 | CL-6000i | 甲状腺球蛋白(Tg)测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 1.耗材种类：体外诊断试剂 2.医疗器械注册证/备案凭证： 有 3.项目收费 ；国家医保编码： 有 4.耗材品类是否带量： 是 5.最高限价（元）：1998 6.主要用途：用于全自动化学发光免疫分析仪检测患者血清或（和）血浆中甲状腺球蛋白的含量 7.关键性能指标：检测线性范围0.1 ng/mL ~ 500 ng/mL、总不精密度＜10%、准确度：检测结果与标定浓度的相对偏差≤±10%、灵敏度≤0.1 ng/mL、特异性：当样品中甘油三酯浓度 3000 mg/dL、胆红素浓度 36 mg/dL、血红蛋白浓度 1900 mg/dL、总蛋白 10 g/dL时，测试结果的干扰偏差在±10%范围内、开瓶后 2~8℃保存≥ 30天 。
HC2208 | 全自动化学发光免疫分析仪 | 深圳迈瑞 | CL-6000i | 甲状腺球蛋白校准品 | 1.耗材种类：体外诊断试剂 2.医疗器械注册证/备案凭证： 有 3.项目收费 ；国家医保编码： 有 4.耗材品类是否带量： 否 5.最高限价（元）：375 6.主要用途：用于全自动化学发光免疫分析仪，对甲状腺球蛋白检测项目进行校准，以便定量测定人血清或（和）血浆中的甲状腺球蛋白含量 7.关键性能指标：检测由较高溯源级别测量程序赋值的两个浓度水平的正确度控制品，结果的偏倚在±10.0%范围内。开瓶后 2~8℃保存≥ 30天。
HC2089 | / | / | / | 医用导电膏 | 1.耗材种类：医用耗材 2.医疗器械注册证/备案凭证： 有 3.按项目收费 ；国家医保编码：有 4.主要用途：用于电除颤治疗中导电 5.关键性能指标： 高导电性，常温储存，保存时间长，生物相容性好