## Sheet1
新增耗材需求说明
序号 | 设备名称 | 医疗设备品牌 | 医疗设备型号 | 需求耗材产品名称 | 需求说明
HC2155 | / | / | / | 眼科手术用全氟辛烷 | 1.耗材种类：医用耗材 2.医疗器械注册证/备案凭证： 有 3.患者收费 ；国家医保编码：有 4.主要用途：用于伴严重 PVR 的孔源性视网膜脱离糖尿病性视网膜病变、巨大裂孔性视网膜脱离、眼外伤、眼内异物取出和其他具有一致机理的玻璃体视网膜疾病的手术过程中的暂时性使用。 5.关键性能指标：二代重水，纯度≥99％。
HC2156 | / | / | / | 眼用全氟丙烷气体 | 1.耗材种类：医用耗材 2.医疗器械注册证/备案凭证： 有 3.患者收费 ；国家医保编码：有 4.主要用途：眼用全氟丙烷气体（C3F8）作为长效气体，在复杂性视网膜脱离、巨大视网膜裂孔等眼底手术中发挥着不可替代的作用，其临床应用可有效提高手术成功率，改善患者预后。 5.关键性能指标：纯度≥99％。
HC2157 | 玻切超乳一体机 | GeuderAG德国歌德 | Megatron S4 | 超声乳化针头 | 1.耗材种类：医用耗材 2.医疗器械注册证/备案凭证： 有 3.项目收费 ；国家医保编码：有 4.主要用途：用于白内障手术中进行超声粉碎晶状体，同步完成抽吸、灌注冷却并维持眼内环境稳定。 5.关键性能指标：适用于2.4-2.55mm切口手术、针头内径0.99mm、可重复消毒、可采用高温高压和低温等离子消毒方式、0-50ml/分钟流量、喇叭口三段式乳化设计。适配Megatron S4超声乳化手柄。
HC2158 |  | GeuderAG德国歌德 | Megatron S4 | 一次性气动硅油注入适配器 | 1.耗材种类：医用耗材 2.医疗器械注册证/备案凭证： 有 3.项目收费 ；国家医保编码：有 4.主要用途：玻璃体视网膜手术专用一次性无菌接头，连接气动玻切主机与硅油注射器，靠气压精准可控向眼内注入硅油。 5.关键性能指标：适配Megatron S4、硅油注入值：7.25-87psi(500-6000mbar)、吸出值：0-600mg
HC2159 |  | GeuderAG德国歌德 | Megatron S4 | 一次性标准25G眼内照明光导 | 1.耗材种类：医用耗材 2.医疗器械注册证/备案凭证： 有 3.项目收费 ；国家医保编码：有 4.主要用途：25G玻切手术配套一次性无菌光纤，接入玻切主机光源，为眼内提供照明，适配常规双手操作玻璃体视网膜手术。 5.关键性能指标：适配Megatron S4 外置照明光源、照明亮度≥80lm 、支持25G玻切手术。
HC2160 |  | GeuderAG德国歌德 | Megatron S4 | 一次性标准23G眼内照明光导 | 1.耗材种类：医用耗材 2.医疗器械注册证/备案凭证： 有 3.项目收费 ；国家医保编码：有 4.主要用途：23G玻切手术配套一次性无菌光纤，接入玻切主机光源，为眼内提供照明，适配常规双手操作玻璃体视网膜手术。 5.关键性能指标：适配Megatron S4 外置照明光源、照明亮度≥80lm 、支持23G玻切手术。
HC2100 | 波切超乳一体机 | 歌德 | Megatron S4 | 玻璃体切割头套包(25G、23G) | 1.耗材种类：医用耗材 2.医疗器械注册证/备案凭证：有 3.国家医保编码： 有 4.主要用途：玻璃体切割手术治疗玻璃体积血、视网膜脱离、黄斑裂孔、黄斑前膜、晶状体全脱位、人工晶体脱位、增殖性糖尿病性视网膜病变等手术治疗。 5.关键性能指标：提供稳定的眼压压力，光源参数稳定、光辐射安全、不损伤视网膜。一次性使用避免，满足玻璃体腔内气体及硅油的填充。
HC2101 | 眼科Nd：YAG倍频激光治疗仪 | 法国光太 | VITRA 2 | 25G弧形眼科激光光纤、23G弧形眼科激光光纤 | 1.耗材种类：医用耗材 2.医疗器械注册证/备案凭证：有 3.国家医保编码： 有 4.主要用途：玻璃体切割手术术中需行眼内激光治疗，例如增殖性糖尿病性视网膜病变，视网膜裂孔，静脉阻塞等疾病。 5.关键性能指标：激光能量可调控，材质柔软，操作灵活，配套25G、23G穿刺系统使用。
HC2116 | / | / | / | 尿失禁悬吊带 | 1.耗材种类：医用耗材 2.医疗器械注册证/备案凭证：有 3.项目收费 ；国家医保编码：有 4.主要用途：用于治疗女性压力性尿失禁，通过在尿道中段植入悬吊带提供支撑，改善咳嗽、打喷嚏或运动时出现的尿液不自主漏出症状。 5.关键性能指标：具有良好的生物相容性、无菌性及无热原性；材料为细直径聚丙烯纤维，具备足够的拉伸强度和结构稳定性，在体内长期植入条件下不易发生断裂、降解或性能失效，并满足组织相容及孔径结构要求以利于组织长入。
HC2138 | / | / | / | 一次性内窥镜超声吸引活检针 | 1.耗材种类：医用耗材 2.医疗器械注册证/备案凭证：有 3.患者收费 ；国家医保编码： 有 4.主要用途：与超声内窥镜配套使用，用于对病变组织（胃肠道黏膜下损伤和壁外损伤）进行超声引导下细针穿刺活检和组织取样。 5.关键性能指标：1. 针头钴铬合金斜面激光雕刻；圆头针芯22G/19G，双斜面大切口；2. 弹簧按压锁定锁。
HC2209 | / | / | / | 血管内造影导管 | 1.耗材种类：医用耗材 2.医疗器械注册证/备案凭证： 有 3.患者收费 ；国家医保编码： 有 4.耗材品类是否带量：是 5.最高限价（元）：89.5元 6.主要用途：用于除心血管以外的动静脉血管疾病的造影及诊断血管疾病，用于血管造影术，可以将不透射线介质和药物输送到血管系统预先选定部位，也可用于将导丝或导引导管送到目标部位。 7.关键性能指标：拥有神经介入头型、腹腔介入头型、髂及其他头型，头端和管身一体成型，经桡长度有110-125cm。双股编织，大内腔。
HC2210 | / | / | / | 血管鞘组 | 1.耗材种类：医用耗材 2.医疗器械注册证/备案凭证： 有 3.患者收费 ；国家医保编码： 有 4.耗材品类是否带量：是 5.最高限价（元）：278.22元 6.主要用途：将导管等经皮插入桡动脉时所使用的器械。 7.关键性能指标：①16cm长度。②亲水涂层外壳，超薄壁，同等内径下外径尺寸减少1Fr。尺寸5Fr-7Fr。
HC2211 | 全自动免疫组化独立控温单独滴染染色机 | 徕卡 | BOND-III | 脱蜡液 | 1.耗材种类：体外诊断试剂 2.医疗器械注册证/备案凭证： 有 3.项目收费 ； 4.耗材品类是否带量： 否 5.最高限价（元）：1100元/瓶 6.主要用途：用于免疫组织化学中去除石蜡包埋组织样本上的石蜡，对样本进行染色前预处理。 7.关键性能指标：不单独用于仪器、检测用具及环境的清洗。由三羟甲基缓冲盐、表面活性剂、抑菌剂和水组成。配合同品牌二抗设备专机专用。
HC2212 | 全自动免疫组化独立控温单独滴染染色机 | 徕卡 | BOND-III | 待测物清洗液 | 1.耗材种类：体外诊断试剂 2.医疗器械注册证/备案凭证： 有 3.项目收费 ； 4.耗材品类是否带量： 否 5.最高限价（元）：3500元/瓶 6.主要用途：用于免疫组织化学中检测过程中反应过程体系内待测物清洗或洗脱、起到纯化待测物以便后续检测的仪器平台通用或方法学通用试剂。不单独用于仪器、检测用具及环境的清洗。 7.关键性能指标：不单独用于仪器、检测用具及环境的清洗。由三羟甲基缓冲盐、表面活性剂、抑菌剂和水组成。配合同品牌二抗设备专机专用。
HC2213 | 全自动免疫组化独立控温单独滴染染色机 | 徕卡 | BOND-III | 免疫组化抗原修复缓冲液 | 1.耗材种类：体外诊断试剂 2.医疗器械注册证/备案凭证： 有 3.项目收费 ； 4.耗材品类是否带量： 否 5.最高限价（元）：2023元/瓶 6.主要用途：用于免疫组织化学中染色前的抗原修复。 7.关键性能指标：由EDTA缓冲液和表面活性剂组成。配合同品牌二抗设备专机专用 。
HC2214 | 全自动免疫组化独立控温单独滴染染色机 | 徕卡 | BOND-III | 免疫组化抗原修复缓冲液 | 1.耗材种类：体外诊断试剂 2.医疗器械注册证/备案凭证： 有 3.项目收费 ； 4.耗材品类是否带量： 否 5.最高限价（元）：1862元/瓶 6.主要用途：用于免疫组织化学中染色前的抗原修复。 7.关键性能指标：由柠檬酸盐缓冲液和表面活性剂组成。配合同品牌二抗设备专机专用。
HC2215 | 内窥镜手术控制系统及附件da Vinci Xi Surgical System | 达芬奇da Vinci | IS4000 | 大号持针钳 | 1.耗材种类：√ 医用耗材 □体外诊断试剂 □消毒灭菌类 □其他 2.医疗器械注册证/备案凭证： √ 有 □ 无 3.□ 患者收费 √ 项目收费 ；国家医保编码： □ 有 √ 无 4.耗材品类是否带量： □ 是 √ 否 5.最高限价（元）：52800.00 6.主要用途：达芬奇内窥镜手术控制系统专用，用于持针和缝合线绑扎等操作。 7.关键性能指标：非灭菌，15次。尺寸：钳口最大可张开30度，钳口长度1cm，最大工作长度31.5cm。
HC2216 | 内窥镜手术控制系统及附件da Vinci Xi Surgical System | 达芬奇da Vinci | IS4000 | 卡地亚镊 | 1.耗材种类：√ 医用耗材 □体外诊断试剂 □消毒灭菌类 □其他 2.医疗器械注册证/备案凭证： √ 有 □ 无 3.□ 患者收费 √ 项目收费 ；国家医保编码： □ 有 √ 无 4.耗材品类是否带量： □ 是 √ 否 5.最高限价（元）：60480.00 6.主要用途：达芬奇内窥镜手术控制系统专用，用于解剖、抓持、操纵和牵拉组织。 7.关键性能指标：非灭菌，18次，尺寸：钳口最大张开角度30度，钳口长度2cm，最大工作长度32.77cm。
HC2217 | 内窥镜手术控制系统及附件da Vinci Xi Surgical System | 达芬奇da Vinci | IS4000 | 有孔镊 | 1.耗材种类：√ 医用耗材 □体外诊断试剂 □消毒灭菌类 □其他 2.医疗器械注册证/备案凭证： √ 有 □ 无 3.□ 患者收费 √ 项目收费 ；国家医保编码： □ 有 √ 无 4.耗材品类是否带量： □ 是 √ 否 5.最高限价（元）：63360.00 6.主要用途：达芬奇内窥镜手术控制系统专用，需要强力抓持和操纵各种组织类型的外科手术任务。 7.关键性能指标：非灭菌,18次，尺寸：钳口最大张开55度，钳口长度2.8cm，最大工作长度33.53cm。
HC2218 | 内窥镜手术控制系统及附件da Vinci Xi Surgical System | 达芬奇da Vinci | IS4000 | 微型双极镊 | 1.耗材种类：√ 医用耗材 □体外诊断试剂 □消毒灭菌类 □其他 2.医疗器械注册证/备案凭证： √ 有 □ 无 3.□ 患者收费 √ 项目收费 ；国家医保编码： □ 有 √ 无 4.耗材品类是否带量： □ 是 √ 否 5.最高限价（元）：64960.00 6.主要用途：达芬奇内窥镜手术控制系统专用，用于组织的内窥镜操作，包括解剖、抓持和回缩，同时能够输送双极能量。 7.关键性能指标：非灭菌, 14次，尺寸：钳口最大张开角度45度，钳口长度1.4cm，最大工作长度32cm。
HC2219 | 内窥镜手术控制系统及附件da Vinci Xi Surgical System | 达芬奇da Vinci | IS4000 | 马里兰双极镊 | 1.耗材种类：√ 医用耗材 □体外诊断试剂 □消毒灭菌类 □其他 2.医疗器械注册证/备案凭证： √ 有 □ 无 3.□ 患者收费 √ 项目收费 ；国家医保编码： □ 有 √ 无 4.耗材品类是否带量： □ 是 √ 否 5.最高限价（元）：60480.00 6.主要用途：达芬奇内窥镜手术控制系统专用，用于组织的内窥镜操作，包括解剖、抓持和回缩，同时能够输送双极能量。 7.关键性能指标：非灭菌, 14次，尺寸：钳口最大张开角度为45度，钳口长度2.0cm，最大工作长度32.77cm。
HC2220 | 内窥镜手术控制系统及附件da Vinci Xi Surgical System | 达芬奇da Vinci | IS4000 | 有孔双极镊 | 1.耗材种类：√ 医用耗材 □体外诊断试剂 □消毒灭菌类 □其他 2.医疗器械注册证/备案凭证： √ 有 □ 无 3.□ 患者收费 √ 项目收费 ；国家医保编码： □ 有 √ 无 4.耗材品类是否带量： □ 是 √ 否 5.最高限价（元）：60480.00 6.主要用途：达芬奇内窥镜手术控制系统专用，用于组织的内窥镜操作，包括解剖、抓持和回缩，同时能够输送双极能量。 7.关键性能指标：非灭菌，14次 ，尺寸：钳口最大张开角度为45度，钳口长度2.1cm，最大工作长度32.77cm。
HC2221 | 内窥镜手术控制系统及附件da Vinci Xi Surgical System | 达芬奇da Vinci | IS4000 | 大号持针钳(带剪刀) | 1.耗材种类：√ 医用耗材 □体外诊断试剂 □消毒灭菌类 □其他 2.医疗器械注册证/备案凭证： √ 有 □ 无 3.□ 患者收费 √ 项目收费 ；国家医保编码： □ 有 √ 无 4.耗材品类是否带量： □ 是 √ 否 5.最高限价（元）：57600.00 6.主要用途：达芬奇内窥镜手术控制系统专用，用于处理和驱动针以及处理、绑扎和切割缝合线。 7.关键性能指标：非灭菌, 15次，尺寸：钳口最大张开角度为38度，钳口长度1.1cm，最大工作长度31.5cm。
HC2222 | 内窥镜手术控制系统及附件da Vinci Xi Surgical System | 达芬奇da Vinci | IS4000 | 持针钳(带剪刀) | 1.耗材种类：√ 医用耗材 □体外诊断试剂 □消毒灭菌类 □其他 2.医疗器械注册证/备案凭证： √ 有 □ 无 3.□ 患者收费 √ 项目收费 ；国家医保编码： □ 有 √ 无 4.耗材品类是否带量： □ 是 √ 否 5.最高限价（元）：57600.00 6.主要用途：达芬奇内窥镜手术控制系统专用，用于进行持针、缝合线绑扎和缝合线切割操作。 7.关键性能指标：非灭菌, 15次，尺寸：钳口最大张开角度为40度，钳口长度1.4cm，最大工作长度31.75cm。
HC2223 | 内窥镜手术控制系统及附件da Vinci Xi Surgical System | 达芬奇da Vinci | IS4000 | 双极弯解剖器 | 1.耗材种类：√ 医用耗材 □体外诊断试剂 □消毒灭菌类 □其他 2.医疗器械注册证/备案凭证： √ 有 □ 无 3.□ 患者收费 √ 项目收费 ；国家医保编码： □ 有 √ 无 4.耗材品类是否带量： □ 是 √ 否 5.最高限价（元）：60480.00 6.主要用途：达芬奇内窥镜手术控制系统专用，用于组织的内窥镜操作，包括解剖、抓持和回缩，同时能够输送双极能量。此外，还用于需要在血管、淋巴结和支气管结构周围进行解剖和组织平面分离的外科操作。 7.关键性能指标：非灭菌, 14次，尺寸：钳口最大张开角度为45度，钳口长度2.2cm，最大工作长度33.02cm。
HC2224 | 内窥镜手术控制系统及附件da Vinci Xi Surgical System | 达芬奇da Vinci | IS4000 | 长柄双极镊 | 1.耗材种类：√ 医用耗材 □体外诊断试剂 □消毒灭菌类 □其他 2.医疗器械注册证/备案凭证： √ 有 □ 无 3.□ 患者收费 √ 项目收费 ；国家医保编码： □ 有 √ 无 4.耗材品类是否带量： □ 是 √ 否 5.最高限价（元）：64960.00 6.主要用途：达芬奇内窥镜手术控制系统专用，用于解剖、抓持、操纵、回缩及凝结组织和血管。 7.关键性能指标：非灭菌, 14次，尺寸：钳口最大张开角度为70度，钳口长度2.2cm，最大工作长度32.91cm。
HC2225 | 内窥镜手术控制系统及附件da Vinci Xi Surgical System | 达芬奇da Vinci | IS4000 | 双重抓力双极抓钳 | 1.耗材种类：√ 医用耗材 □体外诊断试剂 □消毒灭菌类 □其他 2.医疗器械注册证/备案凭证： √ 有 □ 无 3.□ 患者收费 √ 项目收费 ；国家医保编码： □ 有 √ 无 4.耗材品类是否带量： □ 是 √ 否 5.最高限价（元）：60480.00 6.主要用途：达芬奇内窥镜手术控制系统专用，用于组织的内窥镜操作，包括解剖、抓持和回缩，同时能够输送双极能量。 7.关键性能指标：非灭菌, 12次，尺寸：钳口最大张开角度为43度。
HC2226 | 流式细胞仪 | 贝克曼 | DXFLEX | CD2-APC-A750 | 1.耗材种类：□医用耗材 ☑体外诊断试剂 □消毒灭菌类 □其他 2.医疗器械注册证/备案凭证： ☑ 有 □ 无 3.□ 患者收费 ☑项目收费 ；国家医保编码： ☑ 有 □ 无 4.主要用途：主要用于T细胞淋巴瘤的精确设门。 5.关键性能指标： 5.1 准确度 采用如下方法之一评价试剂准确度： a) 试剂对已知靶值的细胞的检测结果应在计数靶值范围内； b) 若无已知靶值的细胞，则使用待测试剂和对照试剂分别对未知样本进行检测，统计学无显著性差异； c) 取阳性细胞和阴性细胞按照一定比例进行混合，检测结果应在预期值 ±10% 范围。 5.2 稀释线性 每个稀释度的重复测试值中位数应位于所有稀释度测试值中位数的绝对值 3% 或者相对值 10% 范围内。 5.3 批内精密度 试剂对同一样本重复检测 (n=10)，检测结果应符合： a) 阳性百分比大于等于 30% 时，CV 值应不大于 8%；或 b) 阳性百分比小于 30% 时，CV 值应不大于 15%；或 c) 平均荧光强度 CV 值应不大于 10%(以荧光强度报告结果时)。 5.4 染色稳定性 使用试剂对样本进行染色后，在生产企业规定的时间，重复检测，前后两次 检测结果的差异相对于前一次检测的结果变化应符合: a)阳性百分比大于等于 30% 时，相对偏差值应不大于 10%; b)阳性百分比 10%~30% 时，相对偏差值应不大于 20%; c)阳性百分比小于 10% 时，相对偏差值应不大于 30%: d)平均荧光强度相对偏差值应不大于 10%(以荧光强度报告结果时) 5.5 pH值 对抗体进行pH值检测，应符合pH6.5~8.0 范围内的要求。
HC2227 | 流式细胞仪 | 贝克曼 | DXFLEX | CD3-Pacific Blue | 1.耗材种类：□医用耗材 ☑体外诊断试剂 □消毒灭菌类 □其他 2.医疗器械注册证/备案凭证： ☑ 有 □ 无 3.□ 患者收费 ☑ 项目收费 ；国家医保编码：☑ 有 □ 无 4.主要用途：主要用于T细胞急性白血病及T细胞淋巴瘤的诊断。 5.关键性能指标： 5.1稀释线性 细胞样本浓度的稀释线性范围为3X108~5X109个/L。对细胞样本连续倍比稀释，共5个浓度进行检测，CD3+淋巴细胞亚群每个稀释度的重复测试值中位数应位于所有稀释度测试值中位数的相对值10%范围内。 5.2批内精密度 同一批次试剂对同一样本的CD3+淋巴细胞亚群相对计数结果应符合: a.阳性百分比大于等于30%时，CV值应不大于8%;或 b.阳性百分比小于30%时，CV值应不大于15%。 5.3批间精密度 不同批次的试剂对同一样本的CD3+淋巴细胞亚群相对计数结果应符合: a.阳性百分比大于等于30%时，CV值应不大于8%;或 b.阳性百分比小于30%时，CV值应不大于15%。 5.4准确度 对细胞质控品的CD3+淋巴细胞亚群相对计数结果应在质控品标注的靶值范围内。 5.5染色稳定性 使用试剂对样本进行染色，染色后的样本24小时内重复检测阳性率，前后两次检测结果的差异相对于前一次检测的结果变化应符合: a.阳性百分比大于等于30%时，相对偏差值应不大于10%; b.阳性百分比10%~30%时，相对偏差值应不大于20%; c.阳性百分比小于10%时，相对偏差值应不大于30%。 5.6稳定性 取到效期或37℃热加速11天后的试剂，检测其准确度、批内精密度，应符合5.4，5.2要求。
HC2228 | 流式细胞仪 | 贝克曼 | DXFLEX | CD3-ECD | 1.耗材种类：□医用耗材 ☑体外诊断试剂 □消毒灭菌类 □其他 2.医疗器械注册证/备案凭证： ☑ 有 □ 无 3.□ 患者收费 ☑ 项目收费 ；国家医保编码：☑ 有 □ 无 4.主要用途：主要用于T细胞急性白血病及T细胞淋巴瘤的诊断。 5.关键性能指标： 5.1 特异性： CD3抗原为5种多肽链构成的复合物：y、5、£、£和n；和T细胞受体（TCR）复合物相关 5.2 精密度： 阳性细胞数＜1500， CV＜15% 阳性细胞数＞1500， CV＜10% 5.3 准确度：淋巴细胞阳性细胞率均值偏差△=2.80%，偏差＜5%； 5.4 空白限（LOB）：淋巴细胞空白限≤1个细胞/μL 5.5 检出限（LOD）：淋巴细胞检出限≤3个细胞/μL
HC2229 | 流式细胞仪 | 贝克曼 | DXFLEX | CD11c-PC7 | 1.耗材种类：□医用耗材 ☑体外诊断试剂 □消毒灭菌类 □其他 2.医疗器械注册证/备案凭证： ☑ 有 □ 无 3.□ 患者收费 ☑ 项目收费 ；国家医保编码：☑ 有 □ 无 4.主要用途：主要用于急性白血病及B细胞淋巴瘤的诊断。 5.关键性能指标： 5.1 准确度 采用如下方法之一评价试剂准确度： a) 试剂对已知靶值的细胞的检测结果应在计数靶值范围内； b) 若无已知靶值的细胞，则使用待测试剂和对照试剂分别对未知样本进行检测，统计学无显著性差异； c) 取阳性细胞和阴性细胞按照一定比例进行混合，检测结果应在预期值 ±10% 范围。 5.2 稀释线性 每个稀释度的重复测试值中位数应位于所有稀释度测试值中位数的绝对值 3% 或者相对值 10% 范围内。 5.3 批内精密度 试剂对同一样本重复检测 (n=10)，检测结果应符合： a) 阳性百分比大于等于 30% 时，CV 值应不大于 8%；或 b) 阳性百分比小于 30% 时，CV 值应不大于 15%；或 c) 平均荧光强度 CV 值应不大于 10%(以荧光强度报告结果时)。 5.4 染色稳定性 使用试剂对样本进行染色后，在生产企业规定的时间，重复检测，前后两次 检测结果的差异相对于前一次检测的结果变化应符合: a)阳性百分比大于等于 30% 时，相对偏差值应不大于 10%; b)阳性百分比 10%~30% 时，相对偏差值应不大于 20%; c)阳性百分比小于 10% 时，相对偏差值应不大于 30%: d)平均荧光强度相对偏差值应不大于 10%(以荧光强度报告结果时) 5.5 pH值 对抗体进行pH值检测，应符合pH6.5~8.0 范围内的要求。
HC2230 | 流式细胞仪 | 贝克曼 | DXFLEX | CD13-PC5.5 | 1.耗材种类：□医用耗材 ☑体外诊断试剂 □消毒灭菌类 □其他 2.医疗器械注册证/备案凭证： ☑ 有 □ 无 3.□ 患者收费 ☑ 项目收费 ；国家医保编码：☑ 有 □ 无 4.主要用途：主要用于急性白血病及B细胞淋巴瘤的诊断。 5.关键性能指标： 5.1 准确度 采用如下方法之一评价试剂准确度： a) 试剂对已知靶值的细胞的检测结果应在计数靶值范围内； b) 若无已知靶值的细胞，则使用待测试剂和对照试剂分别对未知样本进行检测，统计学无显著性差异； c) 取阳性细胞和阴性细胞按照一定比例进行混合，检测结果应在预期值 ±10% 范围。 5.2 稀释线性 每个稀释度的重复测试值中位数应位于所有稀释度测试值中位数的绝对值 3% 或者相对值 10% 范围内。 5.3 批内精密度 试剂对同一样本重复检测 (n=10)，检测结果应符合： a) 阳性百分比大于等于 30% 时，CV 值应不大于 8%；或 b) 阳性百分比小于 30% 时，CV 值应不大于 15%；或 c) 平均荧光强度 CV 值应不大于 10%(以荧光强度报告结果时)。 5.4 染色稳定性 使用试剂对样本进行染色后，在生产企业规定的时间，重复检测，前后两次 检测结果的差异相对于前一次检测的结果变化应符合: a)阳性百分比大于等于 30% 时，相对偏差值应不大于 10%; b)阳性百分比 10%~30% 时，相对偏差值应不大于 20%; c)阳性百分比小于 10% 时，相对偏差值应不大于 30%: d)平均荧光强度相对偏差值应不大于 10%(以荧光强度报告结果时) 5.5 pH值 对抗体进行pH值检测，应符合pH6.5~8.0 范围内的要求。
HC2231 | 流式细胞仪 | 贝克曼 | DXFLEX | CD16-PB | 1.耗材种类：□医用耗材 ☑体外诊断试剂 □消毒灭菌类 □其他 2.医疗器械注册证/备案凭证： ☑ 有 □ 无 3.□ 患者收费 ☑ 项目收费 ；国家医保编码：☑ 有 □ 无 4.主要用途：主要用于急性白血病及B细胞淋巴瘤的诊断。 5.关键性能指标： 5.1 准确度 采用如下方法之一评价试剂准确度： a) 试剂对已知靶值的细胞的检测结果应在计数靶值范围内； b) 若无已知靶值的细胞，则使用待测试剂和对照试剂分别对未知样本进行检测，统计学无显著性差异； c) 取阳性细胞和阴性细胞按照一定比例进行混合，检测结果应在预期值 ±10% 范围。 5.2 稀释线性 每个稀释度的重复测试值中位数应位于所有稀释度测试值中位数的绝对值 3% 或者相对值 10% 范围内。 5.3 批内精密度 试剂对同一样本重复检测 (n=10)，检测结果应符合： a) 阳性百分比大于等于 30% 时，CV 值应不大于 8%；或 b) 阳性百分比小于 30% 时，CV 值应不大于 15%；或 c) 平均荧光强度 CV 值应不大于 10%(以荧光强度报告结果时)。 5.4 染色稳定性 使用试剂对样本进行染色后，在生产企业规定的时间，重复检测，前后两次 检测结果的差异相对于前一次检测的结果变化应符合: a)阳性百分比大于等于 30% 时，相对偏差值应不大于 10%; b)阳性百分比 10%~30% 时，相对偏差值应不大于 20%; c)阳性百分比小于 10% 时，相对偏差值应不大于 30%: d)平均荧光强度相对偏差值应不大于 10%(以荧光强度报告结果时) 5.5 pH值 对抗体进行pH值检测，应符合pH6.5~8.0 范围内的要求。
HC2232 | 流式细胞仪 | 贝克曼 | DXFLEX | CD27-PC7 | 1.耗材种类：□医用耗材 ☑体外诊断试剂 □消毒灭菌类 □其他 2.医疗器械注册证/备案凭证： ☑ 有 □ 无 3.□ 患者收费 ☑ 项目收费 ；国家医保编码：☑ 有 □ 无 4.主要用途：主要用于多发性骨髓瘤的诊断及T细胞的分化。 5.关键性能指标： 1.线性:每个稀释度的重复测试值中位数应位于所有稀释度测试值中位数的相对值10%范围。 2,准确度:取阳性细胞和阴性细胞按照一定比例进行混合，检测结果应在预期值±10%范围内。 3,批内精密度:试剂对同一样本重复检测（n=10），变异系数CV值不大于8%。 4,批间精密度:三个批号的试剂对同一样本的检测，变异系数CV值不大于8%。 5,染色稳定性:相对偏差值不大于10%。
HC2233 | 流式细胞仪 | 贝克曼 | DXFLEX | CD28-PE | 1.耗材种类：□医用耗材 ☑体外诊断试剂 □消毒灭菌类 □其他 2.医疗器械注册证/备案凭证： ☑ 有 □ 无 3.□ 患者收费 ☑ 项目收费 ；国家医保编码：☑ 有 □ 无 4.主要用途：主要用于多发性骨髓瘤的诊断及T细胞的衰老。 5.关键性能指标： 1.线性:每个稀释度的重复测试值中位数应位于所有稀释度测试值中位数的相对值10%范围。 2,准确度:取阳性细胞和阴性细胞按照一定比例进行混合，检测结果应在预期值±10%范围内。 3,批内精密度:试剂对同一样本重复检测（n=10），变异系数CV值不大于8%。 4,批间精密度:三个批号的试剂对同一样本的检测，变异系数CV值不大于8%。 5,染色稳定性:相对偏差值不大于10%。
HC2234 | 流式细胞仪 | 贝克曼 | DXFLEX | CD38-PB | 1.耗材种类：□医用耗材 ☑体外诊断试剂 □消毒灭菌类 □其他 2.医疗器械注册证/备案凭证： ☑ 有 □ 无 3.□ 患者收费 ☑ 项目收费 ；国家医保编码：☑ 有 □ 无 4.主要用途：主要用于多发性骨髓瘤的诊断及T细胞的活化等。 5.关键性能指标： 5.1稀释线性 细胞样本浓度的稀释线性范围为3X108~5X109个/L。对细胞样本连续倍比稀释，共5个浓度进行检测，CD38+淋巴细胞亚群每个稀释度的重复测试值中位数应位于所有稀释度测试值中位数的相对值10%范围内。 5.2批内精密度 同一批次试剂对同一样本的CD38+淋巴细胞亚群相对计数结果应符合: a.阳性百分比大于等于30%时，CV值应不大于8%;或 b.阳性百分比小于30%时，CV值应不大于15%。 5.3批间精密度 不同批次的试剂对同一样本的CD38+淋巴细胞亚群相对计数结果应符合: a.阳性百分比大于等于30%时，CV值应不大于8%;或 b.阳性百分比小于30%时，CV值应不大于15%。 5.4准确度 对细胞质控品的CD38+淋巴细胞亚群相对计数结果应在质控品标注的靶值范围内。 5.5染色稳定性 使用试剂对样本进行染色，染色后的样本24小时内重复检测阳性率，前后两次检测结果的差异相对于前一次检测的结果变化应符合: a.阳性百分比大于等于30%时，相对偏差值应不大于10%; b.阳性百分比10%~30%时，相对偏差值应不大于20%; c.阳性百分比小于10%时，相对偏差值应不大于30%。 5.6稳定性 取到效期或37℃热加速11天后的试剂，检测其准确度、批内精密度，应符合5.4，5.2要求。
HC2235 | 流式细胞仪 | 贝克曼 | DXFLEX | CD57检测试剂（流式细胞仪法-FITC） | 1.耗材种类：□医用耗材 ☑体外诊断试剂 □消毒灭菌类 □其他 2.医疗器械注册证/备案凭证： ☑ 有 □ 无 3.□ 患者收费 ☑ 项目收费 ；国家医保编码：☑ 有 □ 无 4.主要用途：主要用于大颗粒T细胞淋巴瘤诊断及T细胞的衰老。 5.关键性能指标： 1.线性:每个稀释度的重复测试值中位数应位于所有稀释度测试值中位数的相对值10%范围。 2,准确度:取阳性细胞和阴性细胞按照一定比例进行混合，检测结果应在预期值±10%范围内。 3,批内精密度:试剂对同一样本重复检测（n=10），变异系数CV值不大于8%。 4,批间精密度:三个批号的试剂对同一样本的检测，变异系数CV值不大于8%。 5,染色稳定性:相对偏差值不大于10%。
HC2236 | 流式细胞仪 | 贝克曼 | DXFLEX | CD58-FITC | 1.耗材种类：□医用耗材 ☑体外诊断试剂 □消毒灭菌类 □其他 2.医疗器械注册证/备案凭证： ☑ 有 □ 无 3.□ 患者收费 ☑ 项目收费 ；国家医保编码：☑ 有 □ 无 4.主要用途：主要用于急性B细胞白血病微小残留病变检测。 5.关键性能指标： 1.线性:每个稀释度的重复测试值中位数应位于所有稀释度测试值中位数的相对值10%范围。 2,准确度:取阳性细胞和阴性细胞按照一定比例进行混合，检测结果应在预期值±10%范围内。 3,批内精密度:试剂对同一样本重复检测（n=10），变异系数CV值不大于8%。 4,批间精密度:三个批号的试剂对同一样本的检测，变异系数CV值不大于8%。 5,染色稳定性:相对偏差值不大于10%。
HC2237 | 流式细胞仪 | 贝克曼 | DXFLEX | CD69-PC5 | 1.耗材种类：□医用耗材 ☑体外诊断试剂 □消毒灭菌类 □其他 2.医疗器械注册证/备案凭证： ☑ 有 □ 无 3.□ 患者收费 ☑ 项目收费 ；国家医保编码：☑ 有 □ 无 4.主要用途：主要用于T细胞活化的检测。 5.关键性能指标： 5.1 准确度 采用如下方法之一评价试剂准确度： a) 试剂对已知靶值的细胞的检测结果应在计数靶值范围内； b) 若无已知靶值的细胞，则使用待测试剂和对照试剂分别对未知样本进行检测，统计学无显著性差异； c) 取阳性细胞和阴性细胞按照一定比例进行混合，检测结果应在预期值 ±10% 范围。 5.2 稀释线性 每个稀释度的重复测试值中位数应位于所有稀释度测试值中位数的绝对值 3% 或者相对值 10% 范围内。 5.3 批内精密度 试剂对同一样本重复检测 (n=10)，检测结果应符合： a) 阳性百分比大于等于 30% 时，CV 值应不大于 8%；或 b) 阳性百分比小于 30% 时，CV 值应不大于 15%；或 c) 平均荧光强度 CV 值应不大于 10%(以荧光强度报告结果时)。 5.4 染色稳定性 使用试剂对样本进行染色后，在生产企业规定的时间，重复检测，前后两次 检测结果的差异相对于前一次检测的结果变化应符合: a)阳性百分比大于等于 30% 时，相对偏差值应不大于 10%; b)阳性百分比 10%~30% 时，相对偏差值应不大于 20%; c)阳性百分比小于 10% 时，相对偏差值应不大于 30%: d)平均荧光强度相对偏差值应不大于 10%(以荧光强度报告结果时) 5.5 pH值 对抗体进行pH值检测，应符合pH6.5~8.0 范围内的要求。
HC2238 | 流式细胞仪 | 贝克曼 | DXFLEX | CD79b-PE | 1.耗材种类：□医用耗材 ☑体外诊断试剂 □消毒灭菌类 □其他 2.医疗器械注册证/备案凭证： ☑ 有 □ 无 3.□ 患者收费 ☑ 项目收费 ；国家医保编码：☑ 有 □ 无 4.主要用途：主要用于B细胞淋巴瘤的诊断。 5.关键性能指标： 5.1 准确度 采用如下方法之一评价试剂准确度： a) 试剂对已知靶值的细胞的检测结果应在计数靶值范围内； b) 若无已知靶值的细胞，则使用待测试剂和对照试剂分别对未知样本进行检测，统计学无显著性差异； c) 取阳性细胞和阴性细胞按照一定比例进行混合，检测结果应在预期值 ±10% 范围。 5.2 稀释线性 每个稀释度的重复测试值中位数应位于所有稀释度测试值中位数的绝对值 3% 或者相对值 10% 范围内。 5.3 批内精密度 试剂对同一样本重复检测 (n=10)，检测结果应符合： a) 阳性百分比大于等于 30% 时，CV 值应不大于 8%；或 b) 阳性百分比小于 30% 时，CV 值应不大于 15%；或 c) 平均荧光强度 CV 值应不大于 10%(以荧光强度报告结果时)。 5.4 染色稳定性 使用试剂对样本进行染色后，在生产企业规定的时间，重复检测，前后两次 检测结果的差异相对于前一次检测的结果变化应符合: a)阳性百分比大于等于 30% 时，相对偏差值应不大于 10%; b)阳性百分比 10%~30% 时，相对偏差值应不大于 20%; c)阳性百分比小于 10% 时，相对偏差值应不大于 30%: d)平均荧光强度相对偏差值应不大于 10%(以荧光强度报告结果时) 5.5 pH值 对抗体进行pH值检测，应符合pH6.5~8.0 范围内的要求。
HC2239 | 流式细胞仪 | 贝克曼 | DXFLEX | CD117 (c-kit)-APC | 1.耗材种类：□医用耗材 ☑体外诊断试剂 □消毒灭菌类 □其他 2.医疗器械注册证/备案凭证： ☑ 有 □ 无 3.□ 患者收费 ☑ 项目收费 ；国家医保编码：☑ 有 □ 无 4.主要用途：主要用于急性白血病及骨髓瘤的诊断。 5.关键性能指标： 5.1稀释线性 CD117+淋巴细胞亚群每个稀释度的重复测试值中位数应位于所有稀释度测试值中位数的绝对值3%或相对值10%范围内。 5.2批内精密度 同一批次试剂对同一样本的CD117+淋巴细胞亚群相对计数结果应符合: a.阳性百分比大于等于30%时，CV值应不大于8%;或 b.阳性百分比小于30%时，CV值应不大于15%。 5.3批间精密度 不同批次的试剂对同一样本的CD117+淋巴细胞亚群相对计数结果应符合: a.阳性百分比大于等于30%时，CV值应不大于8%;或 b.阳性百分比小于30%时，CV值应不大于15%。 5.4准确度 对细胞质控品的CD117+淋巴细胞亚群相对计数结果应在质控品标注的靶值范围内。 5.5染色稳定性 使用试剂对样本进行染色，染色后的样本24小时内重复检测阳性率，前后两次检测结果的差异相对于前一次检测的结果变化应符合: a.阳性百分比大于等于30%时，相对偏差值应不大于10%; b.阳性百分比10%~30%时，相对偏差值应不大于20%; c.阳性百分比小于10%时，相对偏差值应不大于30%。 5.6稳定性 取到效期或37℃热加速11天后的试剂，检测其准确度、批内精密度，应符合5.4，5.2要求。
HC2240 | 流式细胞仪 | 贝克曼 | DXFLEX | FMC7 (CD20)-PB | 1.耗材种类：□医用耗材 ☑体外诊断试剂 □消毒灭菌类 □其他 2.医疗器械注册证/备案凭证： ☑ 有 □ 无 3.□ 患者收费 ☑ 项目收费 ；国家医保编码：☑ 有 □ 无 4.主要用途：主要用于B细胞淋巴瘤的诊断。 5.关键性能指标： 5.1 特异性：采用FMC7克隆小鼠IgM单克隆抗体，特异性识别CD20分子特异性构象表位，仅特异性标记B淋巴细胞亚群，T细胞、NK细胞、粒细胞、红细胞、血小板无交叉结合 5.2 精密度： 阳性细胞数＜1500， CV＜15% 阳性细胞数＞1500， CV＜10% 5.3 准确度： 淋巴细胞均值偏差△=0.52%，偏差＜3% 5.4 空白限（LOB）淋巴细胞空白限≤2细胞/μL 5.5 检出限（LOD）：淋巴细胞检出限≤5细胞/μL
HC2241 | 流式细胞仪 | 贝克曼 | DXFLEX | HLA-DR-PB | 1.耗材种类：□医用耗材 ☑体外诊断试剂 □消毒灭菌类 □其他 2.医疗器械注册证/备案凭证： ☑ 有 □ 无 3.□ 患者收费 ☑ 项目收费 ；国家医保编码：☑ 有 □ 无 4.主要用途：主要用于急性白血病的诊断及T细胞活化的检测。 5.关键性能指标： 5.1稀释线性 HLA-DR+淋巴细胞亚群每个稀释度的重复测试值中位数应位于所有稀释度测试值中位数的绝对值3%或相对值10%范围内。 5.2批内精密度 同一批次试剂对同一样本的HLA-DR+淋巴细胞亚群相对计数结果应符合: a.阳性百分比大于等于30%时，CV值应不大于8%;或 b.阳性百分比小于30%时，CV值应不大于15%。 5.3批间精密度 不同批次的试剂对同一样本的HLA-DR+淋巴细胞亚群相对计数结果应符合: a.阳性百分比大于等于30%时，CV值应不大于8%;或 b.阳性百分比小于30%时，CV值应不大于15%。 5.4准确度 对细胞质控品的HLA-DR+淋巴细胞亚群相对计数结果应在质控品标注的靶值范围内。 5.5染色稳定性 使用试剂对样本进行染色，染色后的样本24小时内重复检测阳性率，前后两次检测结果的差异相对于前一次检测的结果变化应符合: a.阳性百分比大于等于30%时，相对偏差值应不大于10%; b.阳性百分比10%~30%时，相对偏差值应不大于20%; c.阳性百分比小于10%时，相对偏差值应不大于30%。 5.6稳定性 取到效期或37℃热加速11天后的试剂，检测其准确度、批内精密度，应符合5.4，5.2要求。
HC2242 | 流式细胞仪 | 贝克曼 | DXFLEX | CD36-APC | 1.耗材种类：□医用耗材 ☑体外诊断试剂 □消毒灭菌类 □其他 2.医疗器械注册证/备案凭证： ☑ 有 □ 无 3.□ 患者收费 ☑ 项目收费 ；国家医保编码：☑ 有 □ 无 4.主要用途：主要用于急性白血病的诊断。 5.关键性能指标： 5.1稀释线性 CD36+单核细胞群每个稀释度的重复测试值中位数应位于所有稀释度测试值中位数的绝对值3%或相对值10%范围内。 5.2批内精密度 同一批次试剂对同一样本的CD36+单核细胞群相对计数结果应符合: a.阳性百分比大于等于30%时，CV值应不大于8%;或 b.阳性百分比小于30%时，CV值应不大于15%。 5.3批间精密度 不同批次的试剂对同一样本的CD36+单核细胞群相对计数结果应符合: a.阳性百分比大于等于30%时，CV值应不大于8%;或 b.阳性百分比小于30%时，CV值应不大于15%。 5.4准确度 待测试剂和对照试剂分别对同一样本进行检测，CD36+单核细胞群相对计数结果均值的差值在±2%范围内。 5.5染色稳定性 使用试剂对样本进行染色，染色后的样本24小时内重复检测阳性率，前后两次检测结果的差异相对于前一次检测的结果变化应符合: a.阳性百分比大于等于30%时，相对偏差值应不大于10%; b.阳性百分比10%~30%时，相对偏差值应不大于20%; c.阳性百分比小于10%时，相对偏差值应不大于30%。
HC2243 | 流式细胞仪 | 贝克曼 | DXFLEX | CytoFLEX日常质控荧光微球（ CytoFLEX 即用型日常QC微球） | 1.耗材种类：□医用耗材 □体外诊断试剂 □消毒灭菌类 ☑其他 2.医疗器械注册证/备案凭证： ☑ 有 □ 无 3.项目收费 4.主要用途：仪器基本耗材主要仪器开机质控。 5.关键性能指标： 5.1稳定性：不含高浓度叠氮钠，叠氮钠含量＜0.1% 5.2理化安全特性：性状：无色无味液态，pH≈7.0，与水可混溶，密度约1.0； 按照GHS危险分类，本品不属于危险品，常规实验室条件下可安全操作； 5.3质控性能：多荧光通道信号均一，可同时监测多个荧光通道及前向散射、侧 向散射；微球荧光信号批间差小，可长期连续记录仪器漂移，实现日常质控趋势分析。
HC2244 | 流式细胞仪 | 贝克曼 | DXFLEX | CLENZ Cleaning Agent清洗液（ 库尔特血细胞分析系统专用试剂-DxH清洗液） | 1.耗材种类：□医用耗材 □体外诊断试剂 □消毒灭菌类 ☑其他 2.医疗器械注册证/备案凭证： ☑ 有 □ 无 3.项目收费 4.主要用途：仪器基本耗材主要用于设备运行内部清洗。 5.关键性能指标： 5.1不含叠氮化物、不含甲醛、可生物降解的清洁剂，包含有助于清除蛋白质堆积的蛋白水解酶。 5.2活性成分 蛋白水解酶溶液 （重 0.1~0.5%） 5.3非活性成分 缓冲剂、安定剂、防腐剂，表面活性剂
HC2245 | / | / | / | 可调弯导管 | 1.耗材种类：医用耗材 2.医疗器械注册证/备案凭证： 有 3.患者收费 ；国家医保编码： 有 4.主要用途： 适用于除心脏血管和颅内血管外的外周血管，经皮穿刺进入血管系统，在介入诊断或治疗手术中为导丝输送建立通道。 5.关键性能指标：环氧乙烷灭菌，无热原（标签标注），可0-180调弯，适用于不同角度。长度45-130cm，导管内径0.038，外径6F